振动叩击排痰机采购需求

技术参数： 一、适用范围及用途 1.主要临床功能与用途：用于术后卧床患者、年老体弱无力咳痰患者、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、肺炎、支气管扩张等呼吸道分泌物增多且排出不畅患者的辅助排痰治疗，通过机械振动或胸壁振荡促进痰液松动与排出，降低肺部感染风险，改善通气功能。 二、标准配置 1. 主机（含操作界面、控制模块） 2. 适配成人型号治疗头 3. 电源线、便携收纳箱 4. 操作说明书、维护手册、保修卡 三、技术参数与性能要求 1. ▲振动频率：成人模式10–60Hz可调，控制精度±10% 2. ▲振动压力：0.5–3.5kPa，1–10级可调，控制精度±0.2kPa 3. ▲定时时间：1–60min可调，控制精度±1% 4.★工作模式：支持成人/儿童预设模式及自定义模式，至少4种内置程序（轻柔、标准、加强、特殊） 5.★人机交互：≥10英寸彩色触摸屏，具备锁屏功能 6. ★噪音水平：≤58dB，最大振动频率运行时的噪声≤72dB 7.★安全防护：治疗中可手控立即停止设备；内置锂电池支持无外接电源使用≥2小时 8.★动力管长度≤2米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧 9.★治疗头重量≤0.3kg，便于操作 四、配套试剂/耗材要求 设备无需专用试剂，但需配备： 1.一次性治疗头护套 五、售后服务要求 1.免费保修期：≥2年（核心部件≥3年） 2.现场响应时间：≤24小时（接到报修后4小时内电话响应，48小时内工程师到场） 3.维修期间：提供同型号备用机，确保临床使用不受影响 4. 技术培训：提供驻场操作培训及线上教学资源，确保医护人员熟练掌握使用与维护 设备使用年限：≥5年，质保期后提供终身维护服务，配件供应保障≥5年