| 防辐射衣（带袖）采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 主要临床功能：用于X射线、CT、介入手术等医疗场景下的电离辐射防护，有效屏蔽射线对人体重要器官的伤害，降低医护人员的辐射暴露风险。 具体应用场所：用于神经内科介入诊疗，适用于长期或频繁接触电离辐射的医护人员。 |
| 二 | 设备配置与要求： 标准配置：分体式射线防护铅衣（含上衣、下裙），宽腰带，围脖、帽子、眼镜 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 一、核心防护层： 1、无铅防护材料，采用纳米技术，多层结构排布，保证金属粒子均匀分布，无漏射，有效减少铅粉游离对人体和环境的危害； 2、防护材料可根据IEC61331-1:2014宽束几何条件下,消除了荧光效应和“二次荧光辐射”给医务人员身体带来的伤害； 二、外层面料： 1、超轻超柔、耐拉伸，具有防水、防火、耐磨、抗菌等特点； 三、内层面料：面料干爽舒适、透气、抗汗； ▲四、产品资质 通过国际电工协会IEC 61331-1:2014医用诊断X射线辐射防护器具 第1部分:材料衰减性能的测定； 通过国际电工协会IEC 61331-3:2014 医用诊断X射线辐射防护器具 第3部分：防护服，防护眼镜及病人防护器具； 美国FDA认证； 欧盟权威认证机构BTTG颁发的最新EC证书； 国家NMPA进口医疗器械备案认证； 拥有质量体系要求最严格的ISO 13485 医疗器械质量管理体系认证及ISO 9001 质量管理体系双认证； 符合欧盟最新健康和安全法规要求EU 2016/425指令； 防护铅衣 ★五、铅当量 双面分体防护服，上衣正面每片防护层铅当量≥0.5mmpb，重叠部分≥1.0mmpb，裙子正面≥0.5mmpb，背面、袖子铅当量≥0.25mmpb； 六、防护服优秀设计 （1）面单片≥0.5mmPb，重叠部分≥1.0mmPb，不仅增加额外的肩部、侧部等防护，重叠部分更是提供高级别防护，极大提升了对射线的屏蔽能力，防护性能全方位全性能升级； （2）专业设计师独特设计，符合人体工学要求，使重量达到最轻，同时有效防护达到最大效果； （3）≥6英寸宽腰带专业设计：矫形性弹性黑腰带减轻腰部承重，防止脊椎损伤，长度可根据需求调节； （4）防护衣背部加长设计，弯腰时提供额外防护； （5）两侧肩部采用特殊高质量记忆棉减压肩垫，有效缓解肩部受力； （6）防护帽：≥0.5mmpb，松紧式设计更贴合使用者的头部，为使用者带来全新的感受； （7）三角短裤：≥0.5mmpb，主要下身局部腺体防护服，固定性比较好； （8）颜色：时尚撞色拼接设计、美观大方，多种颜色可选，满足不同医务人员的需求； |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥_叁 年，现场响应时间：≤_8小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训：提供使用、维护及辐射防护知识培训；设备使用年限≥5年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |