| 高压注射器采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：CT增强扫描中使用高压注射器会使得操作简单，省时省力，减少造影剂用量；同时注射量、注射速度及压力限制可根据检查部位不同提前设定好，可分段注射，每个阶段设定不同的注射量和注射速度，维持血液中造影剂的高度，尤其能更好配合多层螺旋CT动态扫描和CT血管造影术，更好地显示动脉及病变特点。 |
| 二 | 设备配置与要求： |
| 三 | 技术参数 1.注射速度：0.1- 10 mL/s，步长0.1mL/s。 2.压力范围：50 - 325 psi，步长1psi。 3.多阶段注射功能：1-8相注射。 4.注射延时：0-999s，步长0.1s。 5.扫描延时：0-999s，步长0.1s。 6.方案储存量：大容量储存，储存数量≥1000套记录。 7.针筒：200mL易装卸一次性针筒。 8.★设备关键部件有≥IPX4级防渗漏功能。 9.注射头操作方式：触摸屏操作、按键操作。 10.注射头状态灯显示：≥两种颜色、≥三种不同状态显示，清晰分辨操作、准备、注射不同状态。 11.▲注射记录：大容量储存，储存数量≥100000条，可以通过USB接口导出。 12.▲开机速度及要求：直接电源开关设备，迅速响应开机并进入系统使用，开机系统响应时间≤5S。 13.触摸操作：配备点读笔，可灵活操作修改注射参数。 14.▲节能环保：待机及运行状态下功耗均≤160VA。 15.流量稳定性：设定流量下，实际流量波动应 ≤±3%。 16.使用年限：≥10年 17.信息化：可以与PACS系统互通互联，实现患者信息与注射过程信息数据关联管理，增强检查治疗过程溯源性更便捷。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期__3_年，现场响应时间：≤_24_小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥____年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |