
	三目显微镜相机采购需求

	

	一
	适用范围及用途：微生物病原学染色涂片观测，用于临床和教学

	二
	设备配置与要求：
1. 生物显微镜主机    一台   
2. 一体化智能平板    一套  
3. 电源装置          一套

	三
	技术参数与性能要求：                                                         
▲1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。
2、载物台：钢丝传动，无齿条结构
尺寸为：≥120 x 132mm；行程为：≥76mm（X）x 30mm（Y）
3、调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。
4、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片
▲5、照明系统：≥20000小时寿命，内置LED透射光源，支持拓展原装无光源反光镜，实现室外无光源观察；（需提供产品图片厂家附加盖章说明）
▲6、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20，支持反向180度观察使用，可灵活使用节省操作空间；（需提供产品图片厂家附加盖章说明）
7、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20
8、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
▲9、原装同品牌物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）
▲10、功耗要求：LED光源功耗≤0.5W, 整机功耗≤1.7W。
11、显微摄影系统：内置0.43X光学接口,实现大视野范围；内置相机模块有效像素静态、动态≥800万像素，无像素插值，实时预览分辨率和帧率：3840×2160，≥ 30帧/秒，2592×1944，≥ 30 帧/秒,1920×1080，≥ 30 帧/秒等。
11.1. 相机自带15.6英寸、高色域、1920× 1080物理分辨率显示器，CPU≥6核、GPU≥2核、DDR4内存≥4GB 、SSD硬盘≥32GB （支持U盘扩展容量）、USB接口≥3个，HDMI输出≥1个，配备有线鼠标及键盘，开机直出显微画面，自动连接教师互动软件；内置专业显微学生版软件；没有教师许可，学生无法安装第三方APP，也无法删除系统文件和上网，系统不会因此中毒，自然稳定可靠；同时可连接学生的安卓、iOS系统智能平板或智能手机。
11.2 支持拍照/ 录像／测量（内置精准标尺，无须另外标定显微镜头）／批注，实时记录授课重要内容；
11.3 内置正版WPS办公软件，可以直接导出EXCEL WORD PDF文档；

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__1__年，现场响应时间：≤_12_小时，维修期间须免费提供性能一致的备用机，提供设备技术培训，设备使用年限≥_8_年。）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



