超声经颅多普勒血流分析系统采购需求

一、适用范围及用途： - 适用范围（广义描述设备适用范围）： 主要服务神经内科，用于各类脑血管病、头痛眩晕、卵圆孔未闭筛查，同时可开展重症床旁监测、脑血管手术术中脑血流实时监护，兼顾科室教学与临床科研。 1.2工作用途（具体的应用场所）： 神经内科门诊常规筛查、神经内科病房住院患者检查、神经内科 ICU 危重症床旁持续监测、神经外科联合颈动脉手术术中监护、院内脑卒中专项筛查及科室教学科研实操。

二、设备配置清单： 1、便携式一体机 1个 2、手持探头1.6M Hz探头 1个 3、手持探头4.0M Hz探头 1个 4、1.6M Hz监护探头 2个 5、SPANCE专用监护头架 1个 6、具有“三防”功能硅胶小键盘 1个 7、彩色激光打印机 1台 8、专用台车 1台

- 技术参数与性能要求 一、主要技术参数 1、Windows系统平台便携一体式主机，内置≥15英寸触摸屏显示器； 2、支持1MHz、1.6MHz/2MHz、4MHz、8MHz、16MHz频率探头； 3、TCD探头硬件接口：至少具备≥4个及以上有效探头接口； 4、1.6MHz探头在50mm深度0角度时最大流速范围≥720cm/s；（提供注册检验报告） 5、探头发射功率：功率支持0~153%，≥15档可调，最高可达720mw/cm²； 6、最大检测深度范围1.6MHz≥153mm；4MHz≥85mm; 8MHz≥35mm；16MHz ≥13mm；（提供注册检验报告） 7、1.6MHz/2MHz探头深度调节步长支持1mm、2mm、3mm、5mm可选； 8、FFT采样率支持64、128、256、512、1024、2048可选；（提供注册检验报告） 9、高通滤波范围0-2700Hz，≥20档可调，支持自动滤波功能； 10、配备≥33键TCD专业小键盘，无需额外电池供电，具有≥4个自定义功能键； 二、软件功能 11、多深度模式：单通道检查支持同步显示≥10个深度的频谱图，双通道支持同步显示≥12个深度的频谱图，可以选择任意深度频谱放大并保存，双侧血流速度量程、深度、功率、容积可单独调节，亦可同步调节； 12、支持单通道双主屏窗口监测模式：双窗口深度、增益、基线均可单独调节，适用于单侧颞窗穿透不良，使用单探头同步监测双侧脑血流； 13、检测参数：Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）、PI、RI、SD、HR、a加速度、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）； 14、专业检测参数：脑死亡血流指数（DFI）、动脉痉挛指数（LI）、屏气指数（BHI）、血管舒缩反应性（VMR）、无创颅内压（ICP）、（平均血流偏差值）Dmean指数； 15、LP降噪标识法：标识当前频谱噪声处理状态； 16、多深度动态M模：具备≥100mm深度无限时记录原始血流信息，支持每1mm间隔的血流信息回放、测量、数据存储； 17、快照分析功能：支持一键存储快照频谱，快照频谱支持音频回放与开启声频信号进行栓子分析，方便微栓子信号快速识别； 18、手动测量功能：支持多点测量功能，支持十字光标、水平箭头、水平线、频谱时间间距、微栓子时间差测量； 19、专业微栓子检测： 19.1、提供实时和离线栓子检测功能，离线状态下可重新设置栓子阈值进行栓子重分析； 19.2、具有气栓、固栓、伪差自动识别功能，栓子识别率≥85%，准确率≥90%； 19.3、栓子自动计数功能，支持气栓、固栓、伪差自动计数，监测出栓子信号时系统自动保存快照图片，自动生成栓子事件标识； 19.4、支持微栓子频谱图、声谱图、M模上“斜形”运动轨迹、直方图等多种呈现方式，并可输出到报告； 19.5、支持微栓子视频、音频、图片导出功能，方便教学演示； 20、XL2智慧型发泡试验软件： 20.1、专家真人语音引导，规范化发泡试验每个节点，支持静息、诱发试验两种模式； 20.2、每间隔5S自动打标，自动记录首栓出现时间、25S内栓子数量、单次total栓子数量，出现栓子时自动计数、自动保存快照图片； 20.3、根据试验结果自动智能分级，且分级标准支持自定义； 21、VCI指数功能：提示发泡试验中Valsalva动作有效性，规范Valsalva试验，提高检出率； 22、血管痉挛趋势图功能：支持同一患者≥20次检查结果自动生成血管痉挛趋势图，可动态评估患者血管痉挛发生、发展过程，血管痉挛趋势图支持输出到报告； 23、支持≥10种自定义检查模式； 24、具备DICOM3.0网络接口，可连接医院网络； 25、专业长程监测系统：支持≥19导波形趋势同步监测功能，监测曲线支持颜色自定义、缩放、范围测量等，支持输出到报告； 26、支持二维码报告功能（提供注册检验报告） 27、基线自适应调节：无需按键，基线会根据血流速度的增加、减少，进行自适应调整； 28、标尺自适应调节：无需按键，速度量程会根据血流速度的增加、减少，进行自动的切换和调整； 29、栓子自动比对功能：支持双深度下微栓子声谱图叠加对比，排除同一栓子多次统计，提升栓子统计精准度； 30、具备自动探头接口，可升级自动监护探头系统：支持自动扫描，精准定位目标血管，在信号丢失时无需人工干预自动激活跟踪功能，可自动校正恢复信号；（提供注册检验报告或说明书证明） 31、一键报告功能：支持检查界面和病档管理界面两种方式一键生成报告，避免繁琐操作，快速完成报诊断报告，报告支持BMP/JPG/PNG/GIF /XML/ PDF/ Word/PPT等≥8种导出格式；（提供注册检验报告）

四、售后服务 - 保修年限：免费保修期≥ 1年 - 人员及使用培训： - 出现故障响应时间：≤ 2 小时 - 维修支持：维修期间提供备用机 - 耗材及零配件：保修期间免费提供。 - 维修资料：免费提供给采购人 - 预防性维修/定期维护保养：原厂每季度做一次维护保养。 - 维修密码支持：免费提供给采购人 - 系统升级：终身免费系统升级 10、设备使用年限≥ 8 年

五、是否存在专机专用耗材（是或者否）：否