
	生物显微镜采购需求

	

	一
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。                          
  1.  生物显微镜主机                       1套
  2.  透射明场照明系统                     1套
  3.  平场消色差物镜4X—100X（4个）       1套

	二
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）                                                                            
▲1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。
  2、载物台：钢丝传动，无齿条结构。尺寸为：≥120 x 132mm；行程为：≥76mm（X）x 30mm（Y）
  3、调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。
  4、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片
▲5、照明系统：≥20000小时寿命，内置LED透射光源，支持拓展选配原装无光源反光镜，实现室外无光源观察
▲6、观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20，支 
     持反向180度观察使用
  7、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20
  8、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
▲9、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X
    （N.A.≥1.25 W.D≥0.12）
10、防霉装置：在观察筒、目镜、物镜均须做防霉处理。  
▲11、功耗要求：LED光源功耗≤0.5W, 整机功耗≤1.7W。

	三
	配套试剂/耗材要求： 无须配套试剂

	四
	售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__12__小时，维修期间不可提供备用机，可以设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



