
	超声波清洗机采购需求

	

	一
	适用范围及用途：在染色体核型分析检测制片过程中，玻片的洁净度直接影响染色体的分散效果和核型分析的清晰度。超声波清洗机可满足实验要求，它利用超声波在清洗液体中的空化效应，加速溶解和剥离玻片表面的灰尘、油脂等污垢。因此,超声波清洗作为关键预处理步骤至关重要。

	二
	设备配置与要求：主机1台，网篮1只、降音盖1个、排水管1根。

	三
	技术参数与性能要求：
★1. 容量: ≥10L，清洗槽长·宽·高:300*240*150±10%mm 
  2. 超声功率: ≥240W，频率:≥ 40KHz
  3. 加热功率: ≥800W，温度范围：室温-80℃，步进1℃
★4. 优选超声波发生器，保证连续长时间工作，超声总时间: 0-999minn （步进1min），可设置为不定 
     时工作状态，定时/连续双模式可切换
  5. 工作方式：底部均匀振子阵列，清洗槽内的超声效果更为均一
  6. 超声发生器具有功率补偿功能，使得超声均匀输出，清洗效果佳
  7. 清洗槽采用优质304不锈钢一次冲压成型，无焊接处，实现超声发波均一，防水性能佳
  8. 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢
  9. 沥水篮筐材质采用优质304不锈钢焊接成型
 10. 采用加热管加热器，直接与介质接触，升温速度快减少能量损耗
 11. 采用NTC温度传感，灵敏度高、温度精准，实时显示清洗槽内实际温度
 12. 仪器的操作程序采用单片机控制，频率跟踪，使得功率损耗极低
 13. 大屏幕液晶显示器，可显示超声时间倒计时、超声频率、超声功率、超声温度等，参数详细清楚
 14.可调节超声时间和温度等参数，操作方便简洁
 15. 具有排水装置，人性化设计，快捷排出清洗后的废水
 16. 双侧防滑把手
 17. 具有工作参数断电记忆功能
 18. 安全保护功能：具有短路保护，漏电保护，过电流保护及过载保护等安全保护功能
 19. 通过ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001等质量体系认证，具有第一类医疗器械备案

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥_2_年，现场响应时间：≤_24 小时，维修期间 可提供 备用机，设备技术培训，设备使用年限≥ 10 年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



