
	呼吸湿化治疗仪采购需求

	

	一
	适用范围：A.有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人。
          B.需实行气道保护策略患者 (包括气管切开患者)              
用途：为轻中度呼吸衰竭的患者提供舒适有效的呼吸治疗。

	二
	设备配置与要求：主机1台，可移动支架1个，储物筐1个，消毒管路1个，配套耗材2套

	三
	[bookmark: _GoBack]技术参数与性能要求：                                                
1.模式： A. 成人模式。
        B. 儿童模式。
2.病人连接界面： A.鼻塞：小号、中号，大号选配。
                 B.人工气道连接管。                                        
★3．病人界面连接管需具有透水不透气性能。需提供证明文件。
▲4.提供与主机同品牌的配套使用耗材。
★5. 主机需具有气体细菌病毒过滤功能，过滤效率≥99%。需提供证明文件。
▲6. 主机需具有内置高温消毒功能，加热至≥85℃，并持续至少30分钟。需提供证明文件。
7. 流量设置范围：2 - 50升/分。
8. 流量调节方式，精准调节：每次调节1升/分，快速调节：每次调节5升/分。
9. 具备氧浓度调节与监测：氧浓度调节监测范围21-100%。
10. 内置涡轮技术：无须空压机，无气源也可独立工作。
11. 气体温湿度设置：在31℃目标温度时>9mg/L。
在37℃目标温度时>32mg/L。 
12. 主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。
13. 同一品牌管路预置具有管壁加热、保温技术。
14. 主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。
15. 主机应具有报警功能：
呼吸管路连接漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度。
★16. 提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。                            
17. 提供同一品牌的自动注水双浮子湿化水罐，需要提供证明文件。

	四
	配套试剂/耗材要求：设备是需要使用耗材，耗材为专机专用类。

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



