| 微波治疗机采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：具有改善局部血液循环、促进水肿吸收、消炎止痛、加快伤口愈合等,供人体浅表组织治疗和理疗用。可用于治疗感冒、气管炎、支气管炎、肺炎、胸膜炎、肺水肿、结节病、胸腔积液等疾病的治疗和辅助治疗。 |
| 二 | 设备配置与要求：主机1台，外接电源线1根， 脚踏开关1个， 热凝器9个，φ80圆形辐射器1个，φ15柱形辐射器1个，治疗线1根，理疗线1根 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 1、★微波频率：2450±30MHz 2、★输出功率：治疗0~100W可调；理疗0~40W可调 3、★辐射器电压驻波比：≤3 4、▲微波泄露：<1mW/cm2 5、定时范围： 1-30分钟，误差不大于±1min（理疗）、热凝治疗1s～10s，误差不大于±3%或±2s，取大值（治疗） 6、输入功率：≤400VA 7、工作方式：连续波 8、专用磁控管，输出更稳定，使用寿命更长。 9、微电脑智能输出控制，输出功率稳定。 10、高品质同轴电缆，承载功率大，衰减小。 ▲11、辐射器配置 φ80±10%圆形辐射器 1只 φ15±10%柱形辐射器 1只 热凝器 9只 12、台式设计，方便治疗。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无试剂/耗材 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__2_年，现场响应时间：≤_24_小时，维修期间无用机，设备由厂家提供专业人员进行培训，就所购仪器在使用过程中应注意的日常维护、故障排除及修理等技术为购买方的相关人员做全面、系统的培训。设备使用年限≥__5__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |