	电子支气管内窥镜采购需求

	

	一
	适用范围及用途：适用于气管、支气管腔内疾病的诊断、治疗、监护及教学，供呼吸内科、胸外科、急诊科、儿科、ICU 等科室使用。

	二
	设备配置与要求：电子支气管内窥镜1条。

	三
	[bookmark: _GoBack]技术参数与性能要求：
▲1、视野角：≥120度；
2、景深：2～100mm；
★3、先端部外径:≤4.8mm；
4、软性部外径：≤4.9mm；
5、钳子管道内径：≤2.0mm；
6、有效长度：≤600mm；
7、弯曲部弯曲角度：向上210度，向下130度；
8、高频电烧器械兼容性：兼容
9、激光兼容性：兼容
10、具有光学染色功能（窄带成像），可增强黏膜表层血管的可视性；
11、防水的一触式接头，无须防水帽，接头完全防水，无须担心意外浸泡的进水现象。

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥_3_年，现场响应时间：≤__6__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥___6_  年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



