
	床旁支气管镜采购需求

	

	一
	适用范围及用途：
1.危重症患者气道管理：适用于RICU、急诊、麻醉复苏室等场景，对机械通气患者进行气道评估、分泌物清除、痰栓取出、肺泡灌洗，维持气道通畅，支持呼吸治疗。
2.床旁即时诊断：可在病房床旁快速开展支气管镜检查，用于不明原因肺部浸润、感染性肺炎的病原学采样（如保护性毛刷、肺泡灌洗）、咯血定位、肺不张探查、气道损伤评估等。
3.困难气道辅助：在插管、拔管、气道重建等操作中提供可视化引导，提高操作安全性与成功率。
4.地点呼吸与危重症医学科

	二
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。
1.一套匹配 10.1英寸电子内窥镜图像处理器、两套匹配四寸图像处理器。
2.电子支气管内窥镜 三条
3.台车一个

	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）
（一）电子支气管内窥镜
1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。
1.2 ▲成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。
1.3 含有LED发光光源，光束角≤120°、波长范围380-780nm、功耗≤95mW。
1.4 ▲软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm。
1.5 插入部有效长度≥610mm,自带有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。
1.6视场角≥120°。
1.7 景深：3-100mm。
1.8 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。
1.9 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。
1.10 ▲操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°,向右≥120°。
1.11 吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。
1.12 ▲操作手柄具有至少3个具备独立电子功能的按键。
1.13 具备手柄连接座结构，应可用于连接防水盖以及视频连接头。
1.14 操作部防水等级：≥IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。
1.15 消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件。
1.16 能通过 5.5 号及以上气管导管。
二、电子内窥镜图像处理器 
1.1.具备医疗器械注册证。
1.2.配备≥10.1英寸显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互。
1.3.显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。
1.4.显示屏高宽比为16：10，最大视野可达170°。
1.5.高清视频信号输出分辨率≥：1280×800。
1.6.开机时间≤5秒，一键开机即能使用。
1.7.主机可实现至少3种图像比例设置，包括16:10、16.9和4:3
1.8.具有≥3种图像形状。
1.9.具有图像翻转功能，可上下、左右180°翻转。
1.10.数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。
1.11.具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。
1.12.具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。
1.13.具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。
1.14.图像可全屏显示。
1.15.▲亮度调节：≥3级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）,且具备关灯功能
1.16.TV输出制式：可选PAL与NTSC，兼容不同地区的电视标准。
1.17.可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0-15级可调。
1.18.可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。
1.19.具有CVBS、DVI两种信号输出方式，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。
1.20.▲能够同时连接两条内窥镜，具备2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号

	四
	配套试剂/耗材要求：无专机专用耗材

	五
	[bookmark: _GoBack]售后服务要求（免费保修期_2_年，现场响应时间：_0.5_小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限__5__年等）

1.售后服务点覆盖南宁与桂林，桂林驻地工程师随时响应售后服务，做到30分钟电话响应，3小时到达现场，8小时解决问题，如24小时未能解决问题的，厂家提供同类备用机供科室临时使用。
2.维修能力：承诺对产品提供所有的原厂技术和维修服务，及原厂的配件更换。
珠海厂家地址：珠海市香洲区水岸一路99房4-8层 400-1011-768
广西服务网点：广西南宁市青秀区民族大道166号上东国际T3栋1915号林华敏13600369159
3.现有人员满足设备开展要求；
厂家提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握电子支气管镜的操作技能；
厂家拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。
4.每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.保修期满后，提供终生维护（免人工费），保持与质保期间的响应售后服务，仅收取配件成本费。
6.易损件:吸引按钮、活检帽，终身免费提供。

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



