
	睡眠呼吸初筛仪采购需求

	

	一
	适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。                主要用于睡眠呼吸暂停综合征、鼾症、肥胖低通气综合征等患者诊断需要。

	二
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。                                      主机1台、呼吸组件1套、血压传感器1根、CPAP压力管1根、胸腹呼吸导联线2根、胸腹呼吸绑带1根、压力订单呼吸机1台。

	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）              
[bookmark: _GoBack]▲1.监测参数包括：胸腹式呼吸、口鼻气流、鼾声、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒等参数；
2.主机腕式设计，体积小巧、重量轻便（包含电池），内置LCD液晶屏；
3.使用电池，满电量时可连续记录不低于10小时；
4.可实时显示鼾声波形、气流波形、呼吸努力度波形、血氧饱和度数值、心率数值等；
5.中文界面，可选英文等外文；
6.导联阻抗提醒功能，可显示传感器连接状态及脱落提示；
★7.无线遥测技术，数据传输选择数据线、无线蓝牙、TF卡等方式。
8.可连接不同品牌的呼吸机进行压力滴定，并要求配备一台可连接此机的压力滴定呼吸机。
9.呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器，信号稳定，抗干扰性强；
▲10.分析软件应集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；平台免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建。

	四
	配套试剂/耗材要求： 无                                               

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__5__年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



