颅内压监护仪采购需求


	一、适用范围及用途：
1.1 适用范围（广义描述设备适用范围）：随着神经外科学的持续发展，高血压脑出血、创伤性颅脑损伤、颅内肿瘤、缺血性脑梗等患者数量持续增加，这些疾病对患者的健康构成了严重威胁，同时也对医疗设备提出了更高的要求。目前，现有的颅内压监测设备在数量和功能上已难以完全满足临床的实际需求，尤其在重症监护过程中，多参数监测和颅内压力波形反馈对于制定科学的治疗方案至关重要。因此，迫切需要添置一台更为先进国产颅内压监护仪设备，要求其质量可靠、性能稳定、多参数监护、操作人性化且便捷。这不仅能够提升诊断的准确性，还能为患者提供更为及时和有效的治疗支持，进一步推动医院神经外科领域的学科建设和服务能力提升，更好地服务于广大患者群体。经过科内论证和集体决策，该设备具有良好的社会效益和经济效益。
1.2工作用途（具体的应用场所）：
工作用途：持续、实时监测颅内压力（ICP）颅内温度（ICT），同步可监测脑灌注压 CPP，判断颅内出血、水肿、脑疝风险；指导脱水药、手术时机、体位、呼吸机参数调整，降低重症脑病死亡率与致残率。
1.量化颅内高压程度，区分轻 / 中 / 重度颅高压；
2.计算脑灌注压，判断脑组织供血是否充足；
3.监测治疗效果（甘露醇、去骨瓣减压、脑脊液引流后压力变化）；
4.预警突发颅内血肿、水肿加重、脑疝先兆；
5.指导脑脊液引流，精准控制引流量；
6.预后评估，长期 ICP 数值是判断脑损伤预后关键指标。
应用场所：神经外科ICU、神经外科普通病房监护床、神经外科手术室、神经外科急诊处置室、神经内科 ICU / 卒中重症病房、儿科重症（PICU）+ 小儿神经外科

	二、技术参数与性能要求
1. 屏幕：≥7寸液晶屏，可视角度120°）；
2. 屏幕亮度≥6挡可调；
3. 操作控制：屏触摸控制以及按键控制等；
4. 传感器校零：一键校零；
5. 压力显示：显示精度1mmHg或0.1kPa； 
6. 显示范围：-10mmHg～100mmHg或-1.33kPa~ 13.33kPa；
7. 趋势波形显示平均压力值变化，量程自动调整；
8. 显示时长可选：30min、60min、2h、4h、 8h、24h等；
9. 可回顾≥14天压力历史趋势；
10. 压力报警限设置范围-10mmHg～100mmHg或-1.0kPa~ 13.3kPa；
11. 温度显示：显示精度0.1℃或0.2℉；
12. 温度显示范围：25℃～45℃或77℉～113℉；
13. 温度报警限设置范围：25℃～45℃或77℉～113℉；
14. 报警功能：具有电池电源低提示报警、传感器脱落报警、平均压力超限报警、平均温度超限报警等，报警音量≥4档可调；
15. 可输入患者信息，并将患者信息存储在传感器中；
16. 存储≥7个患者连续14天压力/温度趋势数据，数据可导出。（导出数据可用提供数据分析软件详细查看每个时间点的压力温度值）
17. 供电方式：可充电锂电池，续航2小时以上。


	三、设备配置清单：
1、主机：颅内压监护仪
2、主机与传感器连接缆线：耦合电缆
3、电源：电源适配器


	四、售后服务 
1、 保修年限：免费保修期≥ 5 年
2、 人员及使用培训：
3、 出现故障响应时间：≤ 2 小时
4、 维修支持：维修期间提供备用机
5、 耗材及零配件：保修期间免费提供。
6、 维修资料：免费提供给采购人
7、 预防性维修/定期维护保养：原厂每季度做一次维护保养。
8、 维修密码支持：免费提供给采购人
9、 系统升级：终身免费系统升级
10、设备使用年限≥ 12 年

	五、是否存在专机专用耗材（是或者否）：
1、存在专机专用耗材必须提供耗材目录
存在专机专用耗材，颅内压监测每年预估手术台次30台左右，根据使用的监测探头类型，每次耗材费用在6000-15000元不等，年耗材使用总费用约30-40万元左右。




参数要求：
1　 必须同时满足所有“▲”号的实质性参数才算有效投标，任意一项“▲”参数不满足，即作废标处理；
2　 其余为普通参数，优于该参数的为正偏离，不满足的为负偏离。
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