电子支气管内窥镜采购需求
1、 适用范围及用途：
适用于气管、支气管腔内疾病的诊断、治疗、监护及教学，供呼吸内科、胸外科、急诊科、儿科、ICU等科室使用。
2、 设备配置与要求：
电子支气管内窥镜1条。
3、 技术参数与性能要求：
1、视野角度：≧120度；
2、景深：2～100mm；
3、最小可视距离（钳道）：≦3.0mm
4、先端部外径：≦4.8mm；
5、插入部外径：≦4.9mm；
6、弯曲部角度：上≧210度、下≧130度；
7、钳子管道内径：≧1.95mm；
8、插入部有效长度：≧600mm；
▲9、具有插入管旋转功能；
10、兼容特殊光功能；
11、高频电兼容性：兼容
12、内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。
[bookmark: _GoBack]13、遥控功能：按钮数量≧4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像冻结、图像释放、图像强调、NBI等≧四种功能；
14、一触式接头：内镜无需直接调光电缆，直接连接光源；无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度地减小内镜损坏。
▲15、与科室现有主机(日本奥林巴斯，型号：CV-290)可兼容使用，能达到厂家标准功能状态要求。
4、 配套试剂/耗材要求：无
 
五、售后服务要求（免费保修期≥3年，现场响应时间：≤6小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥6年等） 
