
	遥测监护系统（ 1拖6）采购需求

	

	一
	
用于科室病人心电、血压、血氧、脉搏等多项生理参数的实时监护，并可对病人异常生命信息进行报警，以确保病人安全；操作简单快捷，医务人员可快速地实时地掌握病人的生命信息状况，提高工作效率；患者行走时或床旁监测病人的生理参数


	二
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。
1	主机	1	台
2	锂电池	2	块
3	5导联抗除颤美标ECG导联线(可重复使用)	1	条
4	血压延长管	1	条
5	可重复用血压袖套	1	个
6	血氧传感器	1	个
7	便携包	1	个                                                                     

	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性
0. 投标产品通过中国国家食品药品监督管理局医疗器械产品注册，适用于成人、小儿的监测。
0. ▲主机一体化设计集成了心电和血压监测，无须同时佩戴多个设备支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压的监测，整体尺寸不超过76*136*30mm，重量＜360g，标配挂包，便于病人随身携带。
0. ▲防水防尘等级符合IP44要求。
0. 满足≥1.5米跌落测试要求。
0. 显示屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏。
0. [bookmark: _GoBack]具有自动熄屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。
0. 提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护。
0. ▲具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。
0. ▲支持心律失常分析、ST分析、QT分析等临床辅助功能。
0. 主机具备袖带血压测量，典型测量时间≤20秒。
0. 具备连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
0. 具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。
0. 具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全。
14.可选配体温监测。

   

	四
	配套试剂/耗材要求：电极片

	五
	售后服务要求（免费保修期≥____5年，现场响应时间：≤_2___小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥_10___年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



