
	手术放大镜采购需求

	

	一
	[bookmark: _GoBack]适用范围及用途：                                                                                                      答：满足各种外科手术使用.可弥补术者视力的不足。外科手术需要反复游离组织和缝合血管，佩戴医用放大镜能更快更好的处理血管及组织，是提升手术效果，提高手术成功率重要的一个环节，手术过程中佩戴医用放大眼镜可以使主刀医生及一助能更快，更准确地游离组织，更精细的缝合血管，减少医生视力疲劳，增加手术效率，提高手术精准度，增加手术成功率

	二
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。                                                                                            
配置清单：2.5X广角医用放大镜1套，3.5X广角医用放大镜1套

序号.   名称.  型号参数   数量
   
01 医用放大镜 2.5X 广角    1
02 CASE       专用存放盒   1
03 挂绳       眼镜挂绳     1
04 带子       眼镜箱带子   1
05 名牌       医师名牌     1
序号.   名称.  型号参数   数量
   
01 医用放大镜 3.5X 广角    1
02 CASE       专用存放盒   1
03 挂绳       眼镜挂绳     1
04 带子       眼镜箱带子   1
05 名牌       医师名牌     1

	三-1
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）                           1. 性能要求:原装进口产品
2. 适用范围:满足各种外科手术使用.可弥补操作者视力的不足
3. 外观:动感流线型超轻设计；美观；大方。可选择框架. 满足长时间使用的要求.减少术者头部疲劳感的发生.
4. 结构原理:低倍显微系统
5. 养护方便:采用防尘防水设计.容易清洗和消毒.为日常维护提供方便
6. 性能特性:
1) 可调节的鼻梁架.
2) 可根据使用者要求配有带度数镜片.
3) 采用独特的覆膜技术将光反射减少到0.3%提供高亮度的图像. 加上无色差镜片比传统放大镜更清晰.
4) 可根据使用者习惯要求私人定制:如瞳距;视力度数;工作距离;手术姿势等;定制一个符合人体工程学的私人放大镜,避免大家共用一台放大镜.因术者手术姿势的妥协.造成使用者眼部疲劳及背部酸疼感的发生.
4) 具有超宽超深的视野.即使长时间手术术者也不会感到疲劳
一。▲放大倍数：2.5X广角医用放大镜
1. 镜片：天文光学玻璃材质，精密光学涂层增加透光率，传输超过99.5%的光进入放大镜（反射不到0.5%），真实的色彩还原，手术视野不变形。
2. ★制作方式：可依据个人自身度数矫正近视，远视，散光，老花
3. 放大镜镜筒材料，高分子聚碳酸酯.哑光设计
4. 镜架：铝镁合金材质，表面不反射光线，各种镜框款型可选，镜框尺寸大小可选，适应各种脸型，独特的倾斜角度设计，最大程度保护颈椎。
5. ★景深：在50厘米的工作距离下≥8厘米*景宽：在50厘米的工作距离下≥8厘米。
6. ★工作距离：完全按照个人标准定制，可以做无限工作距离。
7. ★独特的长方形生理视野镜头设计.需要提供样品。
8. 工作距离50厘米下，视野直径≥8厘米
9. 终身保修（人为损坏除外）

	三-2
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）                           1. 性能要求:原装进口产品
2. 适用范围:满足各种外科手术使用.可弥补操作者视力的不足
3. 外观:动感流线型超轻设计；美观；大方。可选择框架. 满足长时间使用的要求.减少术者头部疲劳感的发生.
4. 结构原理:低倍显微系统
5. 养护方便:采用防尘防水设计.容易清洗和消毒.为日常维护提供方便
6. 性能特性:
1) 可调节的鼻梁架.
2) 可根据使用者要求配有带度数镜片.
3) 采用独特的覆膜技术将光反射减少到0.3%提供高亮度的图像. 加上无色差镜片比传统放大镜更清晰.
4) 可根据使用者习惯要求私人定制:如瞳距;视力度数;工作距离;手术姿势等;定制一个符合人体工程学的私人放大镜,避免大家共用一台放大镜.因术者手术姿势的妥协.造成使用者眼部疲劳及背部酸疼感的发生.
4) 具有超宽超深的视野.即使长时间手术术者也不会感到疲劳
二。 ▲放大倍数：3.5X广角医用放大镜
1. 镜片：天文光学玻璃材质，精密光学涂层增加透光率，传输超过99.5%的光进入放大镜（反射不到0.5%），增强景深的同时增加耐磨特性。
2. ★制作方式：可依据个人自身度数矫正近视，远视，散光，老花
3. 镜筒为高分子材料制造，哑光设计，独特的倾斜角度设计，最大程度保护颈椎。
4. 镜架：铝镁合金材质，表面不反射光线，各种镜框款型可选，各种镜框尺寸大小可选，适应各种脸型。
5. ★景深：在50厘米的工作距离下≥8厘米*景宽：在50厘米的工作距离下≥8厘米。
6. ★工作距离：完全按照个人需要标准定制，无限工作距离定制。
7. ★独特的长方形生理视野镜头设计。需要提供样品
8. 附带侧护板 ，防止溅血功能。
9. 终身保修（人为损坏除外）

	四
	配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无”                                                        无

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



