
	激活全血凝固时间测试仪采购需求

	

	一
	适用范围及用途：
   该设备可使用新鲜全血进行，主要用于监测心血管外科手术术中高剂量肝素抗凝的频繁使用。ACT主要用于监控患者因肝素而产生的抗凝状态，保证手术的安全。。

	二
	设备配置与要求：
1、主机1台。2、电池1组

	三
	[bookmark: _GoBack]技术参数与性能要求：
1、技术参数：
1.1测定原理﹑方式：生物电极法，微流体技术；
1.2电源：直流电源，并配有充电装置；
1.3定标：双重定标（电子定标和液体定标）；
1.4测量参数：Na、K、Cl、PH、PCO2、PO2、iCa、BUN、CK-MB、Glu、HCT、Lac、Crea、PT/InR、ACT、cTnI(肌钙蛋白) 、BNP（钠脲肽）等；
1.5单独血糖测试≤15秒；
1.6计算参数：HCO3、TCO2、BE、Anion Gap、sO2、Hb等；
1.7重量：≤700克；
1.8消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品；
1.9测试片：低温保存保质期≥4个月；
1.10可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血；
1.11适用于急诊检验,检测时间（全参数）: ≤120/秒；
1.12采样量（全参数）≤95ul；
1.13最小样品量:16ul；
1.14质控方式：有质控品，高﹑中﹑低三级质控等；
1.15免费升级
1.16打印机：外接热敏打印机；
1.17显示屏：液晶显示屏；
1.18接口：RS232或以太网接口；
1.19具有后备电池、可连接CDS系统；
1.20具备自诊断程序；
1.21存储检测数据数量: ≥5000组；
1.22红外线扫描患者的基本信息；
1.23可连接LIS数据管理系统，处理测试数据；
1.24电解质用全血检查，无须分离血浆或血清。

	四
	配套试剂/耗材要求：活性凝血酶测试卡片、激活凝血时间测试卡片、凝血酶原时间测试卡片、B型利钠肽测试卡片、心肌肌钙蛋白|测试卡片

	五
	售后服务要求：
答：免费保修期≥1 年；现场响应时间：≤4 小时；维修期间供备用机；有设备技术培训；设备使用年限≥ 10 年等

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



