	全自动化学发光仪采购需求

	

	一
	适用范围及用途：用于高血压、肝纤维化、真菌等相关项目的检测；

	二
	设备配置与要求（单台标配）：
1.主机                1台        
2.条码扫描枪          1把
3.条码枪支架          1个        
4.电源线              1根        
5.通讯线              1根
6.不间断电源（2KW）   1台
7.品牌电脑            1台
8.激光打印机          1台
9.样本管理系统        1套 
10.配套的分析软件     1套

	三
	1、测试速度：单模块最大测试速度≥600T/H；
2、测定方法：化学发光法；
3、样本针携带污染率≤1X10-7或≤0.1PPM；
4、加样针采用钢针或TIP加样，一次TIP需供应商免费提供；
5、试剂针：具备液面探测检测、防撞检测、空吸检测功能；
6、单模块试剂位≥30个，支持不停机添加试剂；
7、反应杯：反应单元为一次性反应杯，单模块一次性加载≥2000个，可连续供给、随时添加；
8、反应温度：控制在37℃±0.5℃；
9、混匀模式：非接触式混匀；
10、生物安全：反应前后，样本、试剂、反应杯分离处理后丢弃；
11、为满足临床检测需求，原厂配套试剂项目数≥150项，肿瘤标志物、甲状腺功能、传染病、性激素、优生优育以及心肌标志物等检测项目可在同一检测平台开展；
12、可按需求分析仪支持连接全自动样品处理系统，形成流水线进行使用。
[bookmark: _GoBack]13、需对下列试剂耗材进行报价，“▲”项必须报价，其他项目可以选择报价，所有的试剂请按100人份/盒进行报价：
	报价要求
	序号
	项目名称
	年测试量（人份）

	▲
	1
	皮质醇检测试剂盒
	10300

	▲
	2
	促肾上腺皮质激素检测试剂盒
	6200

	▲
	3
	醛固酮检测试剂盒
	5900

	▲
	4
	肾素检测试剂盒
	5700

	▲
	5
	血管紧张素Ⅱ检测试剂盒
	1400

	▲
	6
	Ⅳ型胶原检测试剂盒
	3400

	▲
	7
	Ⅲ型前胶原N端肽检测试剂盒
	3400

	▲
	8
	透明质酸检测试剂盒
	3400

	▲
	9
	层粘连蛋白检测试剂盒
	3400

	▲
	10
	白介素2受体检测试剂盒
	1000

	
	11
	甲状旁腺激素检测试剂盒
	8000

	
	12
	25-羟基维生素D检测试剂盒
	10000

	
	13
	骨钙素检测试剂盒
	4000

	
	14
	降钙素检测试剂盒
	3000

	
	15
	Ⅰ型胶原氨基端延长肽检测试剂盒
	4000

	
	16
	β-胶原特殊序列检测试剂盒
	4000

	
	17
	白介素-1β检测试剂盒
	200

	
	18
	白介素2检测试剂盒
	600

	
	19
	白介素4检测试剂盒
	600

	
	20
	白介素5检测试剂盒
	200

	
	21
	白细胞介素-6检测试剂盒
	600

	
	22
	白介素8检测试剂盒
	200

	
	23
	白介素10检测试剂盒
	600

	
	24
	α-干扰素检测试剂盒
	200

	
	25
	γ-干扰素检测试剂盒
	600

	
	26
	壳多糖酶3样蛋白1检测试剂盒
	200

	
	27
	白介素17A检测试剂盒
	600

	
	28
	真菌(1-3)-β-D-葡聚糖检测试剂盒
	8000




	四
	配套试剂/耗材要求：有配套试剂需求。

	五
	售后服务要求免费保修期≥__5__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间可以提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__8__

	特别提醒：标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；




