
	正电子核素人工标记合成热室采购需求

	

	一
	适用范围及用途：
正电子核素手工标记反应防护设备

	二
	设备配置与要求：
达到正电子核素手工标记反应使用要求，内部设计与装配合理，与其他内装配套设备精密组合安装并确保防护达标。定制规格：1300×900 ×2800±10%mm

	三
	技术参数与性能要求：
★一.技术标准：
采用了组装式设计安装工艺
完全隔离式防护的洁净不锈钢工作腔室。
独立的负压排风机组系统。
内置放射性气溶胶过滤器，及抽屉式可更换的活性炭吸附装置1套。
排风方式：负压式排风
符合辐射环境安全标准的铅屏蔽
符合人体工程学设计的操作控制面板
控制：人机交互界面实现控制
▲二.工艺标准  
1、上柜配：灭菌/照明/抽风装置各1套,每联镶嵌安装400*300mmZF6型核工业专用铅玻璃视窗。
2、下柜配：2扇不锈钢防护柜门，预留活度计与废物丢弃口。内置单开门不锈钢防护污物箱1个（外形尺寸高300mm*宽300mm*深300mm±10%）。 
3、镶嵌安装≥5寸触摸控制操作屏≥1个，可显示负压、控制灭菌、照明、抽风、药物升降等。
4、配置一个管道风机，便于与排风管路的对接；管道风机管径≥DN150，功率≥75W，风量≥540m³/h，风速≥8m/s，静压≤380Pa.
5、照明：功率≥9W
6、灭菌灯：,功率≥8W
7、负压指示：配置风压监测探头，指针式负压表或使用微压差传感器监测并将检测到的值显示于触摸屏上。
8、电源：单相 220 V / 50 Hz 、≥10 KVA，内置2个五孔电源插。
9、配活度计防护桶：根据电离室尺寸制作，铅当量≥50mmpb。
10、防护铅当量：≥50mmpb。
11、输药输气管接入端子。
★配套：
外联输药输气管路防护改造。
1、PU高压防爆气管距氦气分接连接。
2、PU输液管距回旋加速器输出药物出口分接连接。
3、管路内外防护铅管，防护量:≥50mmPb。
4.分装柜顶部排风管接驳。包工包料。(连接到原有排风风管)

	四
	配套试剂/耗材要求：
无

	五
	售后服务要求：免费保修期≥2年，现场响应时间：≤24小时，设备使用年限≥10年

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



