	活度计采购需求

	

	一
	适用范围及用途：
核医学科放射性γ、β、α核素活度精准检测。

	二
	设备配置与要求：
嵌入在手工热室中，测量γ、β、α核素。配备工作站台式主机 1台。

	三
	技术参数与性能要求：
一、活度计（2套）
1.电离室
1）类型：薄壁深井型
2）填充气体：≥12 个大气压的超纯氩
▲2.测量范围
1）类型：自动测距
2）活动：最大 250 GBq (6 Ci),
3）分辨率：最大 0.1 µCi (0.01 MBq)
3.显示屏
1）类型：≥8“VGA 彩色液晶触摸屏显示器
2）格式：直读 Bq/Ci、Bq/Ci 单位显示可选
3）显示值：核素名称（符号，质量数），校准数等
4）精度：优于±2％
5）线性度：±2％
6）响应时间： 2 秒，4 至 16 秒（非常低的活性样品）
7）偏置电压：≥500V+
4.测量重复性
▲1）重复性：24 小时内±1％，在此期间连续地校准所有的时间的总体精度
精度决定于：校准的具体核素和示例配置；用于静电计校准的标准源准确度
5.测试
1）诊断：计划全面测试，系统存储器
2）日报：自动调零，自动背景调整，数据检查，准确性和一致性，电压测试
3）增强：线性，几何，条形 QC
6.核数据
1）核素键：≥28 个可编程键
▲2）系统内存：超过 80 核素（CAL 数量和半衰期）
▲3）标准的源数据：系统内存：CO-57，钴-60，钡-133，铯-137 的标准源数据
4）Mo-99测定、方法：滤罐或 CAPMAC、测量值：Mo-99 洗提, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 比率
▲二、内置半导体探测器、具备能谱分析功能、具备α粒子测量技术，可实现镭-223，锕-225活度测量。（1台）
1）能量范围:25Kev以上的X、γ及其1Mev以上的β核素及α核素。
2）量程范围:1uCi-10Ci(Tc-99m)。
3）显示分辨:0.01Ci
4）测量精度:1-2% ±1。
5）静电计精度:好于1%。
6）可采用居里(Ci)或贝可(Bq)两种显示单位方式
7）测量速度:读数95%的典型时间为3-5秒。
8）几何响应:样品轴向变动2cm，读数变动士0.5%。
★三、台式工作站主机 （1台）
2.1配置：，内存≥32GB DR4，固态硬盘≥1Tb ，
硬盘≥4000GB 独立显卡≥12G, ≥27寸 2K 显示器

	四
	配套试剂/耗材要求：
无

	五
	售后服务要求：免费保修期≥1年，现场响应时间：≤24小时，设备使用年限≥8年

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



